**安徽省立医院物资招标参数审批表**

**一、物资基本信息**

计划编号：20170828001

计划类型：2017年临时计划

申购科室：泌尿肿瘤外科

申购名称：输尿管镜

批复编号：/

批复数量：1套

批复预算：9万

拟采购方式：比选

拟挂网名称：输尿管镜

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 审核内容：填写核对物资基本信息内容，拟定采购方式和招标方案等。 | | |
| **制表人审核建议** | 以上信息已核对无误，请审核采购方式和招标方案。 | **签字：** |

**二、科室提供的技术参数（含具体修改建议）：**

1、仪器原装进口***（增加此条，防止国产形成不同等竞争）***

2、纤维输尿管肾镜，5万像素，图像无扭曲，平面图像，超广角

3、12°光学视角***（此条删除，各厂家视角不一）***，工作直径8/9.8Fr***（增加或9.5Fr）***，工作通道：5Fr，工作长度430mm

4、镜内是光学纤维，允许镜微曲；可气熏、浸泡、高温高压消毒；

5、目镜符合ISO标准；

6、配置包括：输尿管肾镜 1根

异物钳5Fr 1把

活检钳5Fr 1把

|  |  |
| --- | --- |
| 审核内容：核对科室技术参数OA电子与纸质版内容是否一致，纸质版是否已由科室行政负责人签字等；  科室技术参数审核：是否为独立品牌、是否存在倾向性、是否有限制性条款等。 | |
| **制表人审核建议** | 资料已收齐，技术参数已核对，科室所提供的技术参数可能为MEDICA独家参数，有倾向性。 |
| **收集同类产品相关资料，起草同类产品市场调研** | 现市售德国狼牌、STORZ等。 |
| **制表人审核签字** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 审核内容：复核采购方式、招标方案及以上资料是否收集齐全；审核技术参数、市场调研、招标参数制定等内容。 | |
| **科室负责人审核建议** | 采购方式、招标方案已复核，资料已收齐，技术参数、市场调研、参数修改建议内容已审核，同意上报，请领导审批。 |
| **科室负责人审核签字** |  |

**三、招标参数审核：**

|  |  |
| --- | --- |
| 审核内容：复核技术参数、市场调研、招标参数制定概要等内容，确定招标参数等。 | |
| **招标参数制定概要** | 根据市售产品对参数作出修改，具体修改意见详见科室技术参数。 |
| **分管主任审核签字** |  |

**四、招标参数：**

1、仪器原装进口

2、纤维输尿管肾镜，5万像素，图像无扭曲，平面图像，超广角

3、工作直径8/9.8Fr或9.5Fr，

4、工作通道：5Fr，

5、工作长度430mm

6、镜内是光学纤维，允许镜微曲；

7、可气熏、浸泡、高温高压消毒；

8、目镜符合ISO标准；

9、配置包括：输尿管肾镜 1根

异物钳5Fr 1把

活检钳5Fr 1把

**要求：**

**\*1、**按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

**\*2、**提供所有设备日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理，如在使用过程中有更换品种等情况，价格不得超出合同价。

**\*3、**说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为赠送。

**\*4、**列出所有与设备相关的器械、易损件、常备零件、专门工具等配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，报价不计入投标总价，供以后补充采购、维修等使用。

**\*5、**投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。

**五、审批：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **审批内容** | **审批权限** | **审批意见** |
| 审核程序是否完善、内容是否完整；是否同意上报等 | 主任 |  |
| 签署审批意见 | 院领导 |  |